## 技术参数和配置要求表
南丹县中医医院“两专科一中心”建设项目急诊科诊治能力提升设备采购设备技术参数及配置要求
序号 | 货物名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 | 单位
1 | 医用吊塔 | 一、吊桥技术要求： ▲1、吊塔主体因长期受力，需具备更高的抗拉强度和屈服强度，有更好的抗断裂韧性，应采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6，防腐性高、易清洗，模具化生产。 2、吊桥承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。 3、表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测。 ▲4、箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。功能模块可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装，安装完成后可随时加装功能模块及灵活更换模块位置。 5、所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。 6、所有吊桥箱体可旋转角度≥345度。 7、所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。 8、气体终端插拔次数50000次以上。 ▲9、气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 10、电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。 11、采用医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。 12、滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小，安全稳定，滑车移动距离≥600mm。 13、医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%；负压气体管道在测试压强为10kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。 ▲14、吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥85Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，通过4倍安全承重检测。 15、具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。 16、吊塔具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上。 17、吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-VO。 18、气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。 19、多功能扩展坞可支持拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等。 | 1 | 套
2 | 便携式心电监护仪 | 1、整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，8通道波形显示。 ★1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限8年 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种 1.15、防水等级≥IPX2 。 1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2、监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 。 ▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。 2.6、支持20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg 。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 3、系统功能： ▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能 。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 。 3.8、支持24小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 。 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 ▲3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 2 | 台
3 | 心电监护仪 | （一）整机要求： 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计。使用年限≥8年。 2.配置提手，方便移动。 3.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280×800或以上像素，≥8通道波形显示。 4.屏幕采用电容屏，非电阻屏。 5.显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。 6.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ▲7.安全规格：ECG，TEMP，IBP，Sp02，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 8.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，能在厂家手册中显示清晰列举消毒剂的种类。 9.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0～107.4kPa。 10.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。 11.监护仪主机工作湿度环境范围；15～95％。 （二）监测参数要求： 1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。 2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 4.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s等。 5.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 6.支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析等。 7.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。 8.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT／QTc统计结果。 9.提供Sp02，PR和PI等参数的实时监测，要求可于成人，小儿和新生儿监测。 10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 11.配置无创血压测量，要求可于成人，小儿和新生儿测量。 ▲12.提供手动，自动，连续和序列等测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 13.无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。 14.具备辅助静脉穿刺功能。 15.提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。 （三）系统功能： ▲1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足快速管理患者报警需求，提供报警限自动设置规则。 2.支持肾功能计算功能。 3.具有图形化技术报警指示功能，能快速识别报警来源。 4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储不少于32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 6.≥1000组NIBP测量结果。 7.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 8.支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 9.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘 10.支持RJ45接口进行有线网络通信，能和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 11.具备夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ▲12.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 13.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 14.持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。 ▲15.动态趋势界面可支持统计1～24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，支持快速识别异常趋势信息。 16.具备屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 17.支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 18.支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 | 2 | 台
4 | 立体动态干扰电治疗仪 | 一、工作原理： 对人体的作用与传统干扰电相同，但因电流强度不断发生节律性动态变化，机体组织不易产生适应性，并能使深部组织获得更加均匀的作用强度，有助于获得较好的疗效。 二、技术参数 1、三维干扰电输出。 2、治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz 分四档可调。 3、治疗仪差频频率范围： 分五档可选 a)低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz; b)中：频率下限=40Hz，频率上限=60Hz; c)高：频率下限=80Hz，频率上限=120Hz; d)广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz; e)低/高： 低模式和高模式交替运行，低模式 1分钟后高模式 1分钟，依次循环。 4、治疗仪每路输出电流有效值不大于 60mA。 5、治疗仪动态节律：0、ls、2s、3s、4s、5s 分六档可选。差频周期：1/F、15s、30s、60s 分四档可选。 6、治疗仪定时时间：·1~99min 连续可调，级差 lmin，允差 10%。 7、可三维输出或二维输出。 8、4 个固定处方1个自编处方。 9、配备负压泵采用吸附式电极。 10、治疗同时有近似拔罐功能。 | 1 | 台
5 | 除颤仪 | 1、除颤类型： 非同步除颤外部除颤治疗。 ▲ 2、电极板：内含组合式儿童电极（成人、幼儿均可使用） ▲ 3、能量等级： 20/50/100/160/250 /360焦耳(50Ω) 焦耳任选。 ▲ 4、电池容量：360焦耳放电45次（当显示电池用完后，还有5次放电能量的储存。 5、操作模式：直观触摸键式。 6、充电能量显示：LED批示灯显示。 7、充电完成提示：蜂鸣声提示，LED批示灯显示。 8、自动防故障：是（开机自动自检）确保使用的可靠性。 9、内部释放能量：是。 10、损伤模式：触膜键式。 11、除颤脉冲：正弦单相。 12、输出：抗空载运行和短路。 ▲ 13、充电时间：充电至100焦耳约2秒钟，充电至360焦耳约7秒钟。 14、能量供应：蓄电池。 15、蓄 电 池： 14.4伏/1.4安培。 16、产品配置清单(标准套) （1）除颤器主机 1 个 （2）体外除颤电极板（成人） 1 对 （3）体外除颤电极板（儿童） 1 对 （4）中文操作手册 1 本 | 1 | 台
6 | 多功能检查床 | 一、多功能电动检查床功能和技术参数 （一）外型尺寸：2100*770*620-900mm±20mm。 （二）产品功能与技术参数: 1、整床升降高度：620-900mm±20mm。 2、整床前后平移：≥300mm±20mm。 3、靠背倾斜角度：70°±5° 4、臀部升降：100mm±20mm。 5、整床倾斜角度：≤12°±1°。 7、整床承重≥250KG 8、本检查床根据人体工学原理设计，用作主体检查、诊疗设备的辅助有源器材； 9、其人性化的构造设计使行动不便的被检查者在检查过程中能舒适就位、配合医生从不同方位得心应手进行检查操作； 10、带有自动智能纠偏换纸功能，保障被检查者的安全卫生问题（提供相关证明文件）； 11、手控配备，便于医生操控； 12、床框、卷纸传送架均采用优质钢材，强度高；床体表面处理：金属表面采用双重静电涂层处理技术，达到内外防锈涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。经测试，附着力全部达到10级，不脱落，不生锈,床体甲醛，苯甲苯，二甲苯，TVOC释放量检测符合空气质量合格标准（提供国家认可的相关检测机构检验证书。） 13、豪华带中控刹车系统5寸脚轮，耐磨耐用，静音效果佳，安全性高，底座带有防尘罩，避免灰尘长期积聚床底，便于清洁；（提供产品实物图）； 14、采用性能可靠持久的一控六电机控制系统，并带有一键复位功能； 15、活动卷纸自锁装置：卷纸在非卷动状态时，未使用卷纸一端处于锁紧状态，此避免了检查者躺于卷纸上或起身时拉动卷纸而使卷纸产生过份的偏移与松动，从而减少医护人员整理卷纸的操作； 16、电机系统配有内置应急电源，网电源断电时可自动跳转至工作状态,持续供电不得低于1小时； 17、卷纸布材料为医用SMS无纺布含棉在35克以上； 18、床垫为高密度海棉作填充物，皮套为环保超纤皮,舒适耐用，表面无缝线外露，防止液体从床垫表面流入床垫内部易于清洁并预防细菌滋生；（提供床垫实物图） 19、配有急停开关，便于紧急情况下医护人员复位检查床； 20、有输液支架，耦合剂加热装置，配备床尾移动扶手。 21、侧面加配一块可临时装上或取下的手检查诊疗板：600x500mm。 二、医师椅功能和技术参数 一、外型尺寸：满足420x490x500-680MM； 二、座垫前后平移：满足0-50mm； 三、升降高度：满足 500mm-680mm； 四、靠背倾斜：满足0°-10° 五、产品功能与技术参数： 1、根据人体工学原理设计，采用十字靠背，椅子可承重≥150KG。 2、多功能手控底座，并带有可调节腰托气囊功能。 3、椅框均采用高强度钢材；床体表面处理：金属表面采用双重静电涂层处理技术。 4、带刹2寸静音脚轮，带坐刹紧锁功能有防止自行滑动。 5、椅垫为高密度定型海棉作填充物，皮套为有国家认证的水性无溶剂聚氨酯合成皮。 6、配有液压气杆，通过运行≥10000次上下升降的寿命测试； 7、配有不锈钢踏脚板圈。 | 1 | 张