# 附件：1

# 南丹县中医医院

# 拟采购医疗设备货物需求一览表

| 序号 | 货物 名称 | 计划采购数量 | 采购预算 | 采购要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 10台 | 165.3万 | - 一．设备功能需求 - 1.适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。 - ▲2.液晶触摸屏≥15英寸，中英文等多种语言界面。 - 3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。 - 4.可预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。 - 5.具有容量平衡反馈控制系统。 - 6.具有实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。 - 7.具有KT/V功能，用于评价透析治疗的充分性。 - 8.具有红、黄、绿三级警示灯，正常状态提示和异常报警。 9.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作30分钟以上。 - 10.可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，并能功能自检和报警，支持肝素曲线。 - 11.可安装内毒素滤器，实现超纯透析。 - ▲12.有在线无创血压监测功能，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 二、技术参数: - ▲1.动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度：±10mmHg - ▲2.静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度:±10mmHg - ▲3.跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度:±10mmHg - ▲4.透析液流量：100mL/min～800mL/min - 5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃ - 6透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm - 7.血流量：30～650mL/min ▲8.超滤控制 超滤率：100～6000mL/h，，精度：±30mL/h - 9.肝素泵注入流量：0～10ml/h - 10.气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡，可监测累积气泡 - 11.漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%) - 12.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃ - 131 13.供水条件温度：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃ 三、其他要求： ▲1.产品设计使用年限≥8年； 2.售后服务。 （1）免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。 （2）质保期：不低于1年。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。 3.供应商可根据产品自身特点或服务方案提供。 |
| 2 | 血液滤过机 | 1 | 25.0万 | - 一、设备功能需求 - 1.适用于血液透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过、单纯超滤等治疗模式。 - ▲2.液晶触摸屏≥15英寸，中英文等多种语言界面。 - 3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。 - 4.可预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。 - 5.具备容量平衡反馈控制系统。 - 6.可实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。 - 7.可序贯透析。 - 8.具有透析液配制反馈控制系统。 - 9.具有Kt/V功能，用于评价透析治疗的充分性。 - 10.具有红、黄、绿三级警示灯，正常状态提示和异常报警功能。 - 11.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作30分钟以上。 - 12.可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，具有功能自检和报警系统，支持肝素曲线。 - ▲13.有在线无创血压监测功能，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 - 14.具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）。 二、技术参数: - ▲1.动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度：±10mmHg - ▲2.静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度: ±10mmHg - ▲3.跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度: ±10mmHg ▲4.透析液流量：100mL/min～800mL/min，精度：±5% - 6.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃ - 7.透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm - 8.置换液流量：30～600mL/min(HDF-online) - ▲9.血流量： 0，30～650mL/min ▲10.超滤控制 超滤范围：0～5000mL/h，精度：±30mL/h - 11.肝素泵注入流量：0～10ml/h - 12.气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡 - 13.漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%) - 14.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃ - 131 15.供水条件温度：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃ 三、其他要求： ▲1.产品设计使用年限≥8年； 2.售后服务： （1）免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。 （2）质保期：不少于1年。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。 - 3.供应商可根据产品自身特点或服务方案提供。 |