# 附件：1

# 南丹县中医医院

# 拟采购医疗设备货物需求一览表

| 序号 | 货物 名称 | 计划采购数量 | 采购预算 | 采购要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 1套 | 15万 | - 一 设备功能需求： （一）、适用范围及覆盖范围 - 1、用于进行临床致病菌的鉴定和抗菌药物 MIC 定量分析。 2、鉴定细菌种类：支持检测 不低于500种细菌，范围覆盖致少包括人、动物及环境，满足科研、流行病学、公共卫生等需求。 3、标本容量：可同时进行>30 块测试卡测定。 （二）、系统性能要求 1、支持自动化检测流程，至少包括:自动检测、动态判读、自动温控、自动归集、自动自检。 2、检测波长：≥4 波长。 3、测试性能：鉴定准确性≥95%，药敏准确性 CA≥95%，药敏重现性≥95%。 4、孵育温度准确度:35±1℃。 （三)、 试验卡要求 1.试验卡组台，提供生化鉴定、药敏复台测试卡、全药敏测试卡;至少覆盖肠杆、非发酵、葡萄、链球、奈瑟/嗜血、酵母样真菌、棒状杆菌、厌氧菌等微生物检测。 2、 每种抗菌药物具有多个浓度梯度，符合定性或定量 MIC 测试的要求。 3、 试验板卡支持设备操作人员在仪器故障或停电时进行肉眼判读。 4、对易混淆菌种，能列出非典型试验及补充试验 (四)、 软件要求 1、具有中文细菌鉴定分析管理系统。 2.具有药敏专家系统，支持切换选择使用、多重耐药机制检测、提示，至少覆盖有β-lac、ICR、HLAR、CRABCRPA、MRS、MRSA、MRCNS、VRE、VRSA、VISA、PRSP、BLNAR 等耐药表型检测与提示。 3、具有专家系统数据库远程升级功能。 4、有标准接口，可与医院LiS系统或HIS系统数据对接。 5、细菌鉴定药敏数据支持直接导出提交 WHONET 分析，无需使用其他软件转化数据格式。 6、打印模板为开放式：可以根据客户的需要，定制打印模板的种类。 7、院感管理：至少含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测。 8、数据统计：具有的多种统计方式，致少包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药表型等统计。 二 其它要求： - 质保期不少于一年。 - 2.设备终身提供免费维修服务，质保期外仅收取所需更换配件的成本费。 |
| 2 | 全自动血培养系统 | 1套 | 5万 | - 一 设备功能需求： 1.设备主要用途：适用于血液、各种无菌体液标本的培养。 2.检测容量 ≥50个瓶位； 3.培养方式 恒温、振荡培养； 4.培养温度 温度可在25℃-45℃范围内设定； 5.组合培养 支持组合培养，可以独立设定真菌培养、细菌培养； 6.检测菌种 支持检测细菌(含放线菌、人心杆菌、布鲁杆菌、艾肯菌等)、真菌； 7.检测孔位 每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测，每10分钟检测一次；支持每个培养瓶孔位自由设定培养周期； 8.结果提示 对阴、阳性结果自动检测和提示；能提供远距离可视化，以及声音、图形等相关报警信号提示；支持手工输入结果，且仪器智能提示； 9.预报阴功能 支持阶段性的阴性结果预报，可自由设定阶段报告时间； 10.报警功能提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声、光、色报警功能； 11. 放瓶方式 免触屏、直接条码扫描进样，可随意放瓶，同时支持批量放瓶； 12.延迟放瓶 支持培养瓶延迟放入功能； 13.扩容能力 支持模块化升级，可通过仅增加孵育箱来扩充容量； 14.培养瓶种类 配套培养瓶包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、标准厌氧瓶、树脂厌氧瓶、L型增菌培养基等； 15. 培养瓶材质 为不易碎的聚合碳纤维瓶或塑料瓶，符合实验室生物安全要求； 16. 吸附剂 采用多种树脂吸附剂，有效吸附抗生素及其他影响因子，有效提高阳性率，同时可排除对染色干扰； 17.培养瓶重置 支持培养瓶的重新放置；可自由设定重新检测或延续检测方式和时间； 18.孔位校准 支持双模式校准，并可打印校准报告； 19数据录入 配有条码扫描设备，支持双条码扫描或手工输入或信息系统数据导入； 20.数据管理 内置数据管理系统；支持对数据进行存储、备份、查询和统计分析；支持自定义组合查询方式； 21.远程控制 支持RS232接口、网口、USB接口，支持远程控制，支持各种联网管理系统，如LIS、HIS系统； 22. ≥12寸彩色液晶触摸屏，搭载WINDOWS操作系统，中文操作界面；外置无线键盘和鼠标。 - 二 其它要求： - 1.质保期不少于一年。 - 2.设备终身提供免费维修服务，质保期外仅收取所需更换配件的成本费。 |
| 3. | 生化培养箱 | 1台 | 0.5万 | - 设备功能需求： - 1、容积(L)：250L - 2、温度(℃)控制范围：5℃～65℃ - 3.分辨率：0.1℃ - 4波动度：±0.5℃ - 5均匀度：±1℃（测试点为 25℃） - 6、制冷剂：R134a - 7、功率(W)：330W - 8、电源电压：电源 AC220V±10% 50Hz±1Hz - 9、内箱尺寸(cm) ：≥50×48×103 - 10、外箱尺寸(cm) ：大于55×55×160 - 11、载物托架（标配）：4 - 12、自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 |